太阳能集热器热性能测试系统技术参数

一、设备名称：太阳能集热器热性能测试系统

二、采购数量：1套

三、功能需求：

1、基本测试功能（基于GB/T4271-2007）

◆瞬时效率

◆瞬时效率特性

◆瞬时效率方程式

◆入射角修正系数

◆入射角修正系数图

◆时间常数

◆时间常数关系曲线

◆两端压力降落

2、其他功能需求

基于GB/T6424和GB/T17581、GB/T4271-2007标准，能测试太阳能集热器的热性能（稳态）和耐久物理性能(包括耐压、空晒、外热冲击、淋雨、内热冲击、耐冻等)的相关参数。

四、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热器测试仪主机（可扩容型） | 1 | 台 |
| 2 | 太阳总辐射传感器 | 1 | 台 |
| 3 | 精密温度传感器 | 3 | 只 |
| 4 | 太阳散射辐射表 | 1 | 台 |
| 5 | 环境温度传感器 | 1 | 只 |
| 6 | 数字风速传感器 | 1 | 台 |
| 7 | 质量流量传感器（2路输出） | 1 | 台 |
| 8 | 压力传感器 | 2 | 台 |
| 9 | 太阳能集热器测试系统控制测试软件 | 1 | 套 |
| 10 | 自调式传感器支架 | 1 | 台 |
| 11 | 旋转测试台 | 1 | 套 |
| 12 | 日晷 | 1 | 台 |
| 13 | 恒温恒流测试柜 | 1 | 套 |
| 14 | 储水箱 | 2 | 套 |
| 15 | 连接管路及配件电缆 | 1 | 套 |
| 16 | 太阳能集热器系统控制柜 | 1 | 台 |
| 17 | 自动控制仪 | 1 | 套 |
| 18 | 水位传感器（含转换装置） | 3 | 台 |
| 19 | 专用功能测试装置 | 4 | 套 |

备注：投标设备可适当调整，但必须满足上述第一条中的基本测试功能。

五、技术参数

1、太阳能集热器热性能测试仪的技术参数

| 测试要素 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 太阳辐射 | 1、通道数：标准2通道（总辐射，散射辐射） 2、测量范围：0～2000W/m2 3、测量精度：＜5% 4、显示分辨率：1W/m2 5、显示内容：瞬时值，日累计量等 |
| 温度 | 1、通道数：3-5路 2、测量范围0～100℃ 3、测量精度：±0.05℃ 4、显示分辨率：0.01℃ |
| 环境温度 | 1、测量范围-40～80℃ 2、测量精度：±0.1℃ 3、显示分辨率：0.1℃ |
| 环境风速 | 1、测量范围：0～60m/s 2、测量精度：±0.5m/s 3、显示分辨率：0.1m/s |
| 质量流量计 | 1、通道数：2-4路 2、测量范围：0～0.2kg/s 3、测量精度：0.2%(0.02-0.2kg/s) 4、耐水温：-40～150℃ 5、工作压力：0-25Mpa 6、显示及输出：2路电流信号输出，实时显示 7、防爆等级：Exib(ib)ⅡBT2-T5 |
| 压力传感器 | 1、通道数：2-4路 2、压力范围：0～0.1MPA 3、测量精度：＜50PA 4、耐水温：0～120℃ |
| 太阳能集热器测试系统主机 | 数据采样率不小于0.5秒/通道，便携式防震结构，液晶显示。需具有断电保护功能，电池供电应维持24小时以上。 1、输入阻抗：大于传感器的1000倍或10MΩ中的较大值。 2、最小分度不超过规定准确度的两倍。 3、数据存储及显示内容：时间，太阳辐射（瞬时功率，日累计量），温度（环境温度，各路水温），风速，流量和管路压力等信息。 4、标准RS232通讯接口。 5、具有流量和太阳辐射功能参数设置等功能选择。 |

2、控制系统及配套设备的技术参数

（1）温度的调节与控制：设置有温度调节器控制加热和制冷，要求在（0～100）℃范围内任意可调。

（2）流量的恒定控制：应该设有手动和自动控制功能，并可相互切换，进水流量稳定性在±1%以内。

（3）旋转测试台的基本要求：

1）结构：铝合金材质+钢制传动结构，表面喷塑，手动二维旋转方向，并可横向按需调节。

2）承载重量：不少于500Kg。

3）测试台面尺寸：不小于6M2（或至少可同时安放两台集热器）。

4）旋转角度：上下：0～90度，左右：0～360度。

5）整体重量：＜190Kg。

6）开放式结构。

7）日晷：根据标准要求集热器与太阳入射角成各种角度,用日晷与旋转测试台配合完成。

（4）太阳能集热器系统电气控制柜的基本要求

需采用可编程程序控制技术，可对送水泵、电磁阀、制冷装置、加热装置和其他控制仪等设备进行集中测试与控制，检测过程应能自动进行。

1）控制台结构：不锈钢制结构，表面喷塑，室外全天侯工作结构，测量仪器要求嵌入式安装。

2）控制方式：人机对话和点触摸进行控制，自动运行状态。

3）应能实现各路工作切换。

4）通过微机通讯接口实现测试仪器的数据共享，同时发出控制信息。

5）安全保护功能，负载过流过热，应能够自动断电保护。具有高低水位报警及自动断水功能，实时检测换热器中的水流情况，同时有制冷机的保护功能。

（5）管道材质：SUS201，表面喷塑。

（6）送水泵：功率≤100W，最大扬程不小于9m，流量≤2.1M3/h。

（7）储水箱的基本要求：需设置两台储水箱交替使用，并设有高低水位报警装置。

1）材料：304不锈钢。

2）电磁阀：3路/套，高温型，能完成上水、放水、加热制冷混水和测试的自动化控制和操作。

3）加热器功率：6-8　KW。

（8）管道隔热保温：需具备保温隔热效果，应采用2层以上保温措施。

（9）系统供电供水要求：系统总功率不大于15KW，电压为380V，且投标方负责水、电接入。

3、太阳能集热器测试系统控制测试软件的技术参数

（1）软件符合（GB/T4271-2007、GB/T17581-2007、GB/T6424-2007）等国标要求，在windowsXP以上环境即可运行。

（2）应采用人机对话模式，需具有操作控制、参数设置、测试参灵敏和报表计算等功能。

（3）实时进行测试指令的发布控制和实时显示各路数据，实时显示测试结果，能计算并绘制太阳集热器准稳态瞬时效率曲线图，集热器时间常数和入射角修正系数，检测数据能够自动存储，格式应为EXCEL标准格式。